## Results
group_name | corrected_d2h | combined_uncertainty | count
A003 | -7.69 | 1.4 | 2
A016 | -3.91 | 1.46 | 2
A017 | -93.21 | 1.94 | 2
A018 | -74.56 | 1.55 | 2
A019 | -34.88 | 1.13 | 2
A020 | -15.56 | 1.28 | 2
A021 | -52.91 | 1.22 | 2
A022 | -75.3 | 1.56 | 2
A023 | -109.04 | 2.32 | 2
A024 | -54.84 | 1.24 | 2
A025 | -20.68 | 1.22 | 2
A026 | -31.23 | 1.14 | 2
A027 | -17.17 | 1.26 | 2
A028 | -28.06 | 1.16 | 2
A029 | -9.79 | 1.36 | 2
A030 | -32.16 | 1.14 | 2
A031 | -13.31 | 1.31 | 2
A032 | -113.51 | 2.43 | 2
A033 | -6.68 | 1.41 | 2
A034 | -16.49 | 1.27 | 2
A035 | -23.57 | 1.19 | 2
A036 | -24.27 | 1.19 | 2
A037 | -10.06 | 1.36 | 2
A038 | -38.73 | 1.13 | 2
A039 | -108.15 | 2.29 | 2
A040 | -93.44 | 1.95 | 2
A041 | -55.51 | 1.25 | 2
A042 | -11.36 | 1.34 | 2
A043 | -3.88 | 1.46 | 2
A044 | 9.55 | 1.72 | 2
A045 | -12.03 | 1.33 | 2
A046 | -23.36 | 1.19 | 2
A047 | -43.43 | 1.15 | 2
A048 | -33.98 | 1.13 | 2
A049 | -89.34 | 1.85 | 2
A050 | -75.45 | 1.56 | 2
A051 | -51.23 | 1.2 | 2
A052 | -30.39 | 1.15 | 2
A053 | -24.13 | 1.19 | 2
A054 | -28.78 | 1.15 | 2
A055 | -15.76 | 1.28 | 2
A056 | -14.29 | 1.3 | 2
A057 | -14.7 | 1.29 | 2
Antartida_H | -93.16 | 1.83 | 6
Buenos Aires_H | -38.3 | 0.84 | 22
Mar_H | 0.19 | 1.39 | 6
Mendoza_H | -71.37 | 1.34 | 6

## QAQC
| True_Value | corrected_d2h | Bias | Within_Unc
Antartida_H | -94.89 | -93.1581 | 1.7319 | TRUE

## Parameters
Value
System | Water (2H)
Strategy | MultiPointLinear
Target Column | d2h
Filepath | DATA/datos 2H y 18O procesados.xlsx
Anchors | Mar_H, Buenos Aires_H, Mendoza_H
Controls | Antartida_H
Drift Monitors | Buenos Aires_H
Drift Correction Applied | FALSE
Drift Monitor Used | None
Slope | 1.2484
Intercept | 255.1485